## 概要
↑現在のシート
IEC TR/TS 60601-4-2 EMD試験_概要 | [23 empty] | 弊社 記入 | 業務番号
お申込み内容のご確認 | [12 empty] | ご記入日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 文書番号
申込者 | [14 empty] | 請求先(申込者と異なる場合ご記入ください) | [13 empty] | TRUE
会社名 | [14 empty] | 会社名
所在地 |  | 〒 | [12 empty] | 所在地 |  |  |  | 〒
部署名 | [14 empty] | 部署名
お名前 | [14 empty] | お名前
メールアドレス | [6 empty] | @ | [7 empty] | メールアドレス | [8 empty] | @
電話番号 | [14 empty] | 電話番号
試験施設に関して
電磁妨害(EMD)試験施設
名称 |  |  |  |  | 株式会社アイピーエス 長野EMCセンター | [15 empty] | 試験目的
所在地 |  |  |  |  | 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野1878-1 | [15 empty] | 試験形態
試験実施希望日 |  |  |  |  | YYYY/MM/DD | [7 empty] | ～ | YYYY/MM/DD | [6 empty] | ★試験業務時間 9：00-17：00です。
試験実施日のうちお立会い日程 |  |  |  |  | YYYY/MM/DD | [7 empty] | ～ | YYYY/MM/DD | [6 empty] | お立会い人数 |  |  |  | 人
試験お立会いの場合：ご来社方法 |  |  |  |  | ①：到着時刻 塩尻駅9：28着【JR新宿駅7:00発 特急あずさ1号】 | [18 empty] | ⇒ |  | 送迎希望 |  | 不要
| お車 | 電車(JR) |  |  | ②：到着時刻 塩尻駅8：57着【JR名古屋駅7:00発 特急しなの1号】 | [18 empty] | ⇒ |  | 送迎希望 |  | 不要
装置搬入/搬出方法 |  |  |  |  | 搬入 | [6 empty] | 搬出
★午後のみ業務の搬入は13:00開始 |  |  |  |  | 事前搬入の場合、到着日と運送会社を入力して下さい。
[5 empty] | 到着日： |  |  |  |  | 月 |  | 日 | 運送会社： | [6 empty] | (その他の場合) | [6 empty] | 便
装置送付先 |  |  |  |  | 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野1878-1 (株)アイピーエス 長野EMCセンター EMC安全部宛 TEL：0266-44-5200
適用規格に関して
適用試験仕様 TR/TS | [5 empty] | IEC TR 60601-4-2:2016 | [22 empty] | FALSE
[6 empty] | IEC TS 60601-4-2:2024 | [22 empty] | FALSE
試験報告書(Test Report)・試験証明書に関して
試験報告書の発行 |  |  | EMD試験 |  |  | 必要 |  | 発行形態 |  |  |  | 印刷物(紙)(有料) |  |  |  |  | ←どちらも原紙扱いとなりますので ←いずれか一方を選択下さい | [5 empty] | 副本CD-R |  |  |  | 必要(有料)
[6 empty] | 不要 | [5 empty] | 電子ファイル(PDF) | [14 empty] | 不要
[5 empty] | ※発行形態:印刷物(紙) | [5 empty] | 通常は電子署名入りの試験報告書を印刷して納品いたします。 | [15 empty] | 直筆署名入りを 希望します
[11 empty] | 直筆署名をご希望の場合は右欄へチェックをお願いいたします。 | [19 empty] | TRUE
試験報告書 ご希望納期 |  |  |  |  | EMD試験 |  |  | YYYY/MM/DD | [22 empty] | 0
試験証明書の発行 |  |  |  |  | EMD試験 |  |  |  | 必要(有料) |  |  |  | 不要 | [16 empty] | 0
電子ファイル送付方法 | [5 empty] | 弊社指定のファイル転送サービス | [9 empty] | Eメール |  |  |  |  | CD-R(有料) | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 貴社ご指定のストレージサービス： | [20 empty] | その他 |  | FALSE | FALSE
キャンセル規定に関して
弊社キャンセル規定のご案内【キャンセル受付：弊社営業日のみ(9：00～17：00)】
お申込み後，お客様の都合によりキャンセル及び予約日の変更をされる場合は事前にお電話にてご連絡下さい。尚，規定期日内のキャンセル，日程変更は 該当業務見積に対して，下記の通り申し受けさせて頂きます。※下記日数は弊社営業日とし，土,日,祝日,弊社休日を含みません。予め了承ください。
利用予定日の15日前まで |  |  |  | 14日～11日前まで | [7 empty] | 10日～7日前まで | [6 empty] | 6日～4日前まで | [5 empty] | 3日前～当日
無料 |  |  |  | 10% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 40% | [5 empty] | 100%
FALSE
概要
ME機器1
試験構成
ME機器2
グループ213
グループ251
グループ254
グループ3832
グループ3839
グループ3863
グループ3867
グループ3885
グループ3886
グループ3887
グループ3889
グループ3885
グループ3886
グループ3887
グループ3889
グループ3832
グループ3863
グループ3867
グループ3885
グループ3886
グループ3887
グループ3889
グループ3885
グループ3886
グループ3887
グループ3889

## ME機器1
↑現在のシート
EMD試験_ME機器またはMEシステム
ME機器及びMEシステムについて | [11 empty] | ME機器 | [9 empty] | MEシステム | [7 empty] | ←どちらかを 選択して下さい |  | FALSE | FALSE
番号1 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条6 表1 (試験計画に記載することが望ましい最低限度必要な記載事項)の番号に準拠
番号2 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条9 表10 (最低限度必要な試験報告書の記載事項)の番号に準拠
番号 1 | 番号 2 | 項目 | [5 empty] | ME機器またはMEシステムに関する適用項目
2 | 3,6 | 機器概要 | [6 empty] | 別紙有り | 参照文書名をご記入下さい | [21 empty] | FALSE
機器名称
形式番号(モデル名)
製造業者
|  |  |  | EUTの状態 |  |  |  |  | 試作品 (Prototype) | [6 empty] | 生産品 (Product) | [7 empty] | バージョン | [7 empty] | FALSE | FALSE
|  |  |  | 定格入力/周波数 銘板・取説等に表示される数値 内蔵バッテリ機器の場合は，そのバッテリの定格 |  |  | 1) |  | DC | AC |  |  |  | - |  |  | V |  |  |  | Hz |  |  |  | A | モデル | [5 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | ※定格電圧範囲がある場合： | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | = | 0 |  |  | 0 |  | × | 25% |  | = | 0 |  | 最小最大適用
[7 empty] | 2) |  | DC | AC |  |  |  | - |  |  | V |  |  |  | Hz |  |  |  | A | モデル | [5 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | ※定格電圧範囲がある場合： | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | = | 0 |  |  | 0 |  | × | 25% |  | = | 0 |  | 最小最大適用
[7 empty] | 3) |  | DC | AC |  |  |  | - |  |  | V |  |  |  | Hz |  |  |  | A | モデル | [5 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | ※定格電圧範囲がある場合： | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | = | 0 |  |  | 0 |  | × | 25% |  | = | 0 |  | 最小最大適用
|  |  |  | 電源コネクタ形状 | [13 empty] | その他 | [13 empty] | FALSE
2 | 4 | 試験対象とする機能 | [6 empty] | 別紙有り | 参照文書名をご記入下さい | [21 empty] | FALSE
|  | 機能の性能を監視する方法の説明 | [6 empty] | 別紙有り | 参照文書名をご記入下さい | [21 empty] | FALSE
3 | 5 | ソフトウェア，ファームウェアの版数 | [6 empty] | 別紙有り | 参照文書名をご記入下さい | [21 empty] | FALSE
4 | 7 | 試験された構成品及び サンプル数の決定根拠 | [5 empty] | サンプル数 |  |  |  | 個 | 下部へ決定根拠をご記入ください
2 | 8 | 意図する使用(ご記入下さい)
|  | 意図する使用の電磁環境 |  |  | ①プルダウン選択
[5 empty] | ②詳細を選択下さい | [16 empty] | 具体的な場所
11 | 21 | 機器の構成，設定 | [6 empty] | 別紙有り | 参照文書名をご記入下さい | [21 empty] | FALSE
シート名【試験構成共通】の該当箇所へご記入下さい
設定について
FALSE
|  | 試験中の 動作モード について |  |  | 連続/非連続運転 |  |  |  | 連続作動(運転) | [5 empty] | 非連続作動(運転) | [6 empty] | デューティサイクル | [9 empty] | FALSE
[5 empty] | モード名称及び説明 (4モード以上： 相談ください) |  |  | ① | [6 empty] | 説明
[8 empty] | ② | [6 empty] | 説明
[8 empty] | ③ | [6 empty] | 説明
[8 empty] | ④ | [6 empty] | 説明
[5 empty] | 1サイクル時間 |  |  |  | ≦1分 |  | ≦5分 |  |  |  | ≦10分 |  |  |  | ≦15分 |  |  |  | その他 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 電源ONから試験開始可能までの時間 | [6 empty] | ≦1分 |  | ≦5分 |  |  |  | ≦10分 |  |  |  | ≦15分 |  |  |  | その他 | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 患者生体 模擬について |  |  | どちらか一方を選択 |  |  |  | 患者生体模擬を使用する | [5 empty] | ←製造業者様にてご準備ください | [11 empty] | 患者生体模擬を使用しない |  |  |  |  | FALSE | FALSE
[5 empty] | 使用する場合 イミュニティ試験時はご注意 |  |  | 委託試験の場合は模擬用の患者生体信号の振幅をご教示ください。 ME機器又はMEシステムの正常動作時の振幅と整合するよう調整したものをご準備ください。 詳しくは，細分箇条8.2項をご確認お願いいたします。
13 | 22 | 試験中の入力電圧及び周波数 | [6 empty] | DC | AC | [6 empty] | V |  |  |  | Hz | [10 empty] | FALSE | FALSE
[9 empty] | DC | AC | [6 empty] | V |  |  |  | Hz | [10 empty] | FALSE | FALSE
※EMD試験において各試験ごとに異なる場合は，シート名「EMD試験_試験内容」のそれぞれの欄へご記入ください
14 | 23 | 接地構成 | [6 empty] | 保護接地 |  |  | 等電位接地 | [19 empty] | FALSE | FALSE
備考欄
EMD試験_ME機器またはMEシステム
ME機器及びMEシステムについて(続き) | [11 empty] | ME機器 | [9 empty] | MEシステム
番号1 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条6 表1 (試験計画に記載することが望ましい最低限度必要な記載事項)の番号に準拠
番号2 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条9 表10 (最低限度必要な試験報告書の記載事項)の番号に準拠
番号 1 | 番号 2 | 項目 | [5 empty] | ME機器またはMEシステムに関する適用項目
15,18 | - | 設置種別 ※総重量500kg超の場合は要相談 | [6 empty] | 卓上形 |  |  | 床置形 |  |  |  | 支持台 | [5 empty] | mm |  |  | 組み合わせ | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | kg |  | W: |  |  |  | D: |  |  |  | H: |  |  |  | mm
[11 empty] | kg |  | W: |  |  |  | D: |  |  |  | H: |  |  |  | mm
16 | 24 | オンサイト試験の有無 | [5 empty] | 1 | 永久設置形大形 | [7 empty] | ※オンサイト試験の場合：別途設置図，試験方法の記載が必要です | [14 empty] | FALSE
[9 empty] | 大形 | [22 empty] | FALSE
通則 附属書Aより 図A.20参照 |  | 種別 (複数選択可) |  |  | ME機器 MEシステム |  |  |  | 据置形 *1 |  |  | 固定(した) *3 |  |  |  |  | 手持形 *7 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | 可搬形 *2 |  |  | 移動形 *4 | [20 empty] | FALSE
[12 empty] | 携帯形 *5 |  |  |  |  | 身体装着形 *6 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | 手持形 *7 | [20 empty] | FALSE
[5 empty] | 附属品 (ACCESSORY) |  |  |  | 据置形 |  |  | 固定(した) |  |  |  |  | 手持形 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | 可搬形 |  |  | 移動形 | [20 empty] | FALSE
[12 empty] | 携帯形 |  |  |  |  | 身体装着形 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | 手持形 | [20 empty] | FALSE
[5 empty] | ME機器の部分 1) |  |  |  | 据置形 |  |  | 固定(した) |  |  |  |  | 手持形 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[9 empty] | 可搬形 |  |  | 移動形 | [20 empty] | FALSE
[12 empty] | 携帯形 |  |  |  |  | 身体装着形 | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | 手持形 | [20 empty] | FALSE
用語 |  |  | 細分箇条 |  | 定義
据置形 *1 |  |  | 3.118 |  | 設置し，使用を開始した後に，ある場所から他の場所に移動させることを意図しない機器を意味する
可搬形 *2 |  |  | 3.13 |  | 一旦設置し，かつ，使用を開始した後にある場所から他の場所に移動させることを意図し，電源への接続状態によらずに移動範囲がほとんど制限されない機器を意味する
固定(した) *3 |  |  | 3.3 |  | 特定の場所に，恒久的に取り付けるか又は工具を使わなければ取り外せないように，機械的に又は他の方法でとどめることを意味する
移動形 *4 |  |  | 3.65 |  | 一旦設置し，かつ，使用を開始したら機器自体の車輪又は同様な手段によって支持した状態で，ある場所から他の場所へ移動させることを意図した可搬形機器を意味する
携帯形 *5 |  |  | 3.85 |  | 一旦設置し，かつ，使用を開始したならば，一人以上の人によって運搬し，ある場所から他の場所に移動させることを意図する可搬形機器を意味する
身体装着形 *6 |  |  | 3.144 |  | 意図する使用として患者が機器を装着しているか，又は患者の衣類に付けている間に作動する可搬形機器を意味する
手持形 *7 |  |  | 3.37 |  | 設置し，使用を開始した場合に，手で保持することを意図する機器を意味する
ME機器の部分 1) |  |  |  |  | 例：装着部，ガード，内部電源，信号入出力部など
その他の情報 |  | 試験において必要な環境 | [6 empty] | 水道水 | 詳細 | [21 empty] | FALSE
[9 empty] | ガス | 詳細 | [21 empty] | FALSE
[9 empty] | その他 | 詳細 | [21 empty] | FALSE
備考欄
概要
ME機器1
試験構成
試験構成
ME機器2

## ME機器2
↑現在のシート
EMD試験_ME機器またはMEシステム
ME機器及びMEシステムについて | [10 empty] | ME機器 |  |  | MEシステム
色のセルはシート と連動していますので変更不可です。
番号1 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条6 表1 (試験計画に記載することが望ましい最低限度必要な記載事項)の番号に準拠
番号2 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条9 表10 (最低限度必要な試験報告書の記載事項)の番号に準拠
番号 1 |  | 番号 2 | 項目 |  | ME機器またはMEシステムに関する適用項目
1 |  | 1 | 試験設備の名称及び住所 |  | 株式会社アイピーエス 長野EMCセンター
長野県上伊那郡辰野町小野1878-1
5 |  | 11 | 適用する規格及び試験方法 |  |  | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい
[13 empty] | シート名【適用規格共通】及び【EMD試験用_試験内容】の 該当箇所へご記入下さい |  |  |  | FALSE
6 |  | 9 | 基本EMC規格又は この副通則からの逸脱 |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有りの場合は必要な説明をご記入いただくか，別紙を添付ください | [5 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
7 |  | 11 | 適合性/実施しない試験 |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  |  | 有りの場合は測定又は試験を実施しないという決定及び根拠を シート「EMD試験用_試験内容」の該当箇所にご記入ください |  |  |  | FALSE | FALSE
8 |  | 12 | 附属書C(特殊環境)の適用の有無 |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有りの場合は別途ご相談ください | [5 empty] | FALSE | FALSE
9 |  | 13 | イミュニティ試験レベル |  |  | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
シート名【EMD試験用_試験内容】の該当箇所へご記入下さい
10 |  | 14 | イミュニティ性能基準 |  |  | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
|  |  | IEC/EN/JIS C61000-4-11 短時間停電による EUTへの影響について |  | 短時間停電試験は停電を模擬した試験ですが，規格要求により5秒間，通電を止めます。 その際に，ME機器/MEシステムはどのような状態になりますか？ (例：電源は落ちるが，操作者が電源を入れ直すと復帰する)
EMD試験_ME機器またはMEシステム
ME機器及びMEシステムについて(続き) | [10 empty] | ME機器 |  |  | MEシステム
番号1 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条6 表1 (試験計画に記載することが望ましい最低限度必要な記載事項)の番号に準拠
番号2 EMD試験 IEC TR/TS 60601-4-2の箇条9 表10 (最低限度必要な試験報告書の記載事項)の番号に準拠
番号 1 |  | 番号 2 | 項目 |  | ME機器またはMEシステムに関する適用項目
17 |  | - | 信号入出力部の使用 (各信号入出力部をどのように使用するかをご記載下さい) |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有りの場合は下記へ詳細をご記入いただくか，別紙を添付ください | [5 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
19 |  | - | 患者結合ケーブル |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有りの場合は具体的な場所をご記入ください | [5 empty] | FALSE | FALSE
|  |  | 患者結合ケーブルの終端について |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有りの場合は下記へ詳細をご記入いただくか，別紙を添付ください | [5 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
|  |  | 患者結合ポート(ケーブル) とは？ |  | 副通則 60601-1-2の3.15，3.16，3.17 及び，通則 60601-1の3.77，3.78を参照下さい。 例：ECGケーブル，EEGケーブル，パルスオキシメーター用の患者ケーブル及び輸液ポンプの生理食塩液ライン
20 |  | - | シミュレータ，附属品，補助装置 について シート名【試験構成】参照 |  |  | 該当 |  |  | 非該当 |  |  | 該当の場合は下記へ詳細をご記入いただくか，別紙を添付ください |  |  |  |  | FALSE | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
21 |  | - | 試験を実行するための 特別なハードウェア，ソフトウェア |  |  | 有 |  |  | 無 |  | 有りの場合は文書化ください | [5 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
22 |  | - | 静電気印加箇所 |  |  | 無 |  | 無しの場合は，弊社で実施する通常の印加箇所を指定し試験を行います | [8 empty] | FALSE
[6 empty] | 有 |  | 有りの場合は，製造業者様指定の印加箇所を別紙にお示しいただき，それに基づき試験を行います | [8 empty] | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
23 |  | - | 各イミュニティ試験に必要な滞在時間 | [9 empty] | シート名【EMD試験用_試験内容】の該当箇所へご記入下さい
|  | 15 | 試験妨害印加中/後に観察されたME機器又はMEシステムの影響及びこれらの効果が持続した周期 |  | 26 |  | ME機器又はMEシステムを含む各試験の設置状況を示す写真及び使用した全ての周辺機器及び補助機器 | [6 empty] | 番号15, 26：該当する場合，試験報告書に記載します
- |  | 18 | 過渡現象の試験後の最大復帰時間
EMD試験_ME機器またはMEシステム
ME機器及びMEシステムについて(続き) | [10 empty] | ME機器 |  |  | MEシステム
|  |  | 項目 |  | ME機器またはMEシステムに関する適用項目
その他の情報 |  |  | 患者結合点について (3箇所以上ある場合は ご相談下さい) 細分箇条4.2.2，8.2 擬似手の要求に関連しますので， 必ずご教示をお願い致します |  |  | 有り |  |  |  | 有りの場合は下記をご選択，該当する箇所の説明をご記入下さい | [5 empty] | 無し | FALSE | FALSE
|  |  |  | 1 |  | A:導電性接触をもたない患者結合点 | [8 empty] | 説明 |  | FALSE
[6 empty] | B:患者と導電性接触をする患者結合点 | [10 empty] | FALSE
[6 empty] | C:一人の患者に接続することを意図した複数の患者結合点をもつ場合： | [10 empty] | FALSE
（それぞれの患者結合点及びそれぞれの患者結合部に擬似手を適用）
[6 empty] | D:複数の患者に接続することを意図した結合点 | [10 empty] | FALSE
|  |  |  | 2 |  | A:導電性接触をもたない患者結合点 | [8 empty] | 説明 |  | FALSE
[6 empty] | B:患者と導電性接触をする患者結合点 | [10 empty] | FALSE
[6 empty] | C:一人の患者に接続することを意図した複数の患者結合点をもつ場合： | [10 empty] | FALSE
（それぞれの患者結合点及びそれぞれの患者結合部に擬似手を適用）
[6 empty] | D:複数の患者に接続することを意図した結合点 | [10 empty] | FALSE
|  |  | 患者結合の定義(副通則3.15) |  | 意図するか否かによらずに，患者へ又は患者から電磁エネルギーを伝達する経路の存在を指す用語。
注記 結合の仕方の例として，伝導性，容量性，誘導性及び光学的な結合がある。
|  |  | 患者結合点の定義(副通則3.16) |  | ME 機器又はME システムの意図する使用を可能とするために必要で，かつ，意図するか否かによらずに，
患者に対して又は患者から電磁エネルギーを伝達する経路を与えるME 機器の検出又は処置を行う点。
注記 結合の仕方の例として，伝導性，容量性，誘導性及び光学的な結合がある。
|  |  | 手持形(HAND-HELD)機器 細分箇条8.4 擬似手の要求に関連しますので， 必ずご教示をお願い致します |  |  | 該当 |  |  | 非該当 |  |  | 該当の場合はどの部分が手持を意図しているのかご説明いただくか，別紙を添付ください |  |  |  |  | FALSE | FALSE
[6 empty] | 別紙有り |  |  | 参照文書名をご記入下さい | [7 empty] | FALSE
|  |  | 手持形の定義(通則3.37) |  | 設置し，使用を開始した場合に，手で保持することを意図する機器を意味する用語
備考欄
試験内容
試験内容
試験内容
試験内容
ME機器1
概要
ME機器1
試験構成
ME機器2
グループ538
グループ564

## 試験構成
↑現在のシート
EMD試験_試験構成1
機器の構成・設定について(IEC 60601-1-2:2014，IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 表G.1 14番及び表10 19番準拠)
機器一覧表 (表が足りない場合は，行のコピー → コピーしたセルの挿入 をお願いします)
機器 番号 |  | EUT/試験非対象 プルダウン選択 |  | ME機器/ 非ME機器 |  | 属性 (凡例1 参照) | 機器名称 |  |  |  |  | 製造業者名 |  |  |  |  | 形式名称 (モデル名) |  |  | シリアル番号 |  | 備考
例A |  | EUT |  | ME機器 |  | 非該当 | High frequency surgical equipment |  |  |  |  | IPS Corporation |  |  |  |  | PS-M2361 |  |  | 2631222
例B |  | 試験非対象 |  | 非ME機器 |  | 非該当 | Monitor |  |  |  |  | ABC Corporation |  |  |  |  | PS-N31 |  |  | 564521 |  | IEC 60601-1-2 適合品
例C |  | EUT |  | 非ME機器 |  | 非該当 | Tablet PC |  |  |  |  | XYZ Corporation |  |  |  |  | PC-3100 |  |  | 123456 |  | CISPR 32 適合品
※凡例1説明 :EUT(被試験品), シミュレータ(患者生体及びサブシステムのシミュレータを含む), 附属品(ACCESSORY), 補助装置(AE)
附属品(ACCESSORY): 通則3.3 より引用 次のいずれかの目的で，機器と併用する付加的な部品。 － 意図する使用を可能にする。 － 特別な用途に使えるようにする。 － 使いやすくする。 － 性能を高める。 － 機器の機能を他の機器の機能と統合できるようにする。 ※製品と一緒に梱包するかしないかによらず，上記目的に該当すれば附属品に分類してください。 | [12 empty] | 補助装置(AE): EUT(被試験品)に，通常動作を行うのに必要な信号を供給するための装置，及びEUT の性能を確認するための装置。
EMD試験_試験構成2
ケーブル 接続一覧表(表が足りない場合は，行のコピー → コピーしたセルの挿入 をお願いします)
番号 |  | 名称 |  |  |  |  | 接続 |  |  | ケーブルの指定(凡例2参照) プルダウン選択 | [5 empty] | 長さ (m) |  | 外径 (mm) | シールドの 有無 |  | 備考
例① |  | AC |  |  | Cable |  | A | - | AC | 標準添付品 | [5 empty] | 1.7 |  | 12 | Yes
例② |  | USB |  |  | Cable |  | A | - | B | 標準添付品 | [5 empty] | 3 |  | 5 | No
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
[8 empty] | - | [10 empty] | -
※凡例2 標準添付品, 専用オプション品, 機器直付, 不指定品（長さ，仕様等を限定しない）
EMD試験_試験構成3
試験接続図
試験時の構成でご記入下さい。機器又はシステムのハードウェアが，どのように構成されて試験システムに接続されるか，入出力線をどのように引き回すか，又は束ねるか，及び余分な入出力線をどのように処理するかなどを表示してください。 下記の接続図と別紙の「機器一覧表」，「入出力線 接続一覧表」の番号は全てリンクするようご記入願います。 動作モード毎，異なる配置になる場合には，本誌をコピーしてそれぞれご記入願います。
例：試験動作モード；スタンバイモード
|  |  | AC 230V/50Hz | [10 empty] | 患者環境(囲ってお示しください)
■通則 3.79より 患者環境（PATIENT ENVIRONMENT）とは； “患者とME機器若しくはMEシステムの部分との間”に又は“患者とME機器若しくはME システムの部分に接触している他の人との間”に意図的な又は意図しない接触が生じる可能性がある領域。
①
■副通則 4.3.1より 構成（Configurations）とは； ME機器及びMEシステムは，製造業者の決定に従って，受容できないリスクを最も生じさせそうな代表的な構成で，かつ，意図する使用と矛盾しない構成で試験する。これは，リスク分析，経験，工学的分析，又は予備試験によって決定する。
[6 empty] | ② |  |  | ③
上記要求事項に従って試験構成を決定ください。
■副通則 4.3.2より 擬似手の要求 擬似手の要求に該当する場合は試験構成図内へ使用する部分をお示しください。 ・患者結合部が存在する場合 ・手持形機器に該当する場合
患者環境
Note on AN11: TR/TS 4-2では必須要求ではありませんが、ME機器/システムに接続する非ME機器の適合規格を記入下さい。 非ME機器が原因で，MEシステムの意図する使用に関連する性能に悪影響がある場合，TR/TS 4-2の要求事項にしたがって試験を行う。
A
(EUT)
B
C
概要
ME機器1
試験構成
フェライトコア
凡例：
ME機器2

## 安全試験用_アラームシステム (hidden)
↑現在のシート
安全試験用_アラームシステム申込書
ME機器及びMEシステムについて |  |  |  | ME機器 |  |  |  | MEシステム
色のセルはシート と連動していますので変更不可です。
項目 |  | ME機器またはMEシステムに関する適用項目
適用規格 |  | #REF!
#REF!
#REF!
アラーム状態の優先度 |  |  | 高優先度アラーム |  | パターン数
|  |  | 中優先度アラーム |  | パターン数
|  |  | 低優先度アラーム |  | パターン数
インテリジェントアラームシステムの有無 |  |  | 有
無
聴覚アラーム信号 |  |  | 視覚表示器あり(4m距離から視認) |  |  | パターン数
|  |  | 視覚表示器あり(1m距離から視認) |  |  |  | 高優先度アラーム |  | パターン数
[7 empty] | 中優先度アラーム |  | パターン数
[7 empty] | 低優先度アラーム |  | パターン数
備考欄
アラームシステム
Home
ME機器共通

## EMD試験用_試験内容
↑現在のシート
EMD試験用_試験内容1
適用規格及び試験内容について-イミュニティ
試験規格 イミュニティ（EMS） ポート別
ポート |  | 試験 | 試験名 |  |  |  |  | 規格 |  | 試験レベル | [9 empty] | 試験動作 モード |  |  | 電源入力電圧 /周波数
[10 empty] | IEC TR/TS 60601-4-2 |  |  |  |  | IEC 60601-1-2 | [13 empty] | FALSE | TRUE
|  |  | 静電気放電 |  |  |  |  | IEC 61000-4-2 |  |  | 接触:±4 kV |  |  |  |  | 接触:±8 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[11 empty] | 気中:±2 kV,±4 kV,±8 kV |  |  |  |  | 気中:±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | IEC 61000-4-3 |  |  | 3 V/m, 80 MHz - 2.7 GHz |  |  |  |  | 3 or 10 V/m, 80 MHz - 2.7 GHz |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 放射RF電磁界 | [8 empty] | 80 % 振り幅変調(1 kHz) |  |  |  |  | 80 % 振り幅変調(1 kHz) |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
外装 | [10 empty] | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec |  | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec
|  |  | 近接電磁界 |  |  |  |  | IEC 61000-4-3 |  |  | 別表あり 詳細はそちらへご記入下さい | [9 empty] | ① | ② |  | V | FALSE |  |  |  | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 電源周波数磁界 |  |  |  |  | IEC 61000-4-8 |  |  | 3 A/m 50 Hz or 60 Hz |  |  |  |  | 30 A/m 50 Hz or 60 Hz |  |  |  |  | ① | ② |  | V | [5 empty] | FALSE | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
測定又は試験を実施しないという決定及び正当な根拠をご記入ください
FALSE
FALSE
|  |  | EFT/バースト |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 |  |  | ±1 kV |  |  |  |  | ±2 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[11 empty] | 繰返し周波数：5 or 100 kHz |  |  |  |  | 繰返し周波数：100 kHz |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 雷サージ |  |  | L-L |  | IEC 61000-4-5 |  |  | ±0.5 kV, ±1 kV |  |  |  |  | ±0.5 kV, ±1 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | L-PE |  |  |  |  | ±0.5 kV, ±1 kV 及び ±2 kV |  |  |  |  | ±0.5 kV, ±1 kV 及び ±2 kV |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | IEC 61000-4-6 |  |  | 0.15 MHｚ - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | 0.15 MHｚ - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
交流 入力 電源 (AC) | [15 empty] | 同上 ISM/アマ無線帯：6 V |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 伝導妨害 | [8 empty] | 80 % 振り幅変調(1 kHz) |  |  |  |  | 80 % 振り幅変調(1 kHz)
FALSE
[11 empty] | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec |  | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec | [9 empty] | FALSE
[8 empty] | IEC 61000-4-11 |  |  | 0 % 残存 0.5周期： 0°, 180° |  |  |  |  | 0 % 残存 0.5周期： |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
|  |  | 電圧ディップ | [12 empty] | 0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°,315° |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[16 empty] | 0 % 残存 1周期： 単相 0° | [6 empty] | ※1 試験電圧 | [5 empty] | FALSE
[11 empty] | 70 % 残存 25/30周期： 単相 0° |  |  |  |  | 70 % 残存 25/30周期： 単相 0°
|  |  | 短時間停電 |  |  |  |  | IEC 61000-4-11 |  |  | 0 % 残存 250/300周期 |  |  |  |  | 0 % 残存 250/300周期 |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
Note |  | ※1：電圧ディップ試験電圧： |  |  |  |  | IEC TR/TS 60601-4-2: 装置の定格電圧の最小電圧で行う | [7 empty] | IEC 60601-1-2: 装置の定格電圧の最小及び最大電圧で行う
：変圧器のタップによって入力電圧を選択できるME 機器及びME システムは，一つのタップ設定だけで試験する
測定又は試験を実施しないという決定及び正当な根拠をご記入ください
FALSE
FALSE
|  |  | EFT/バースト |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 |  |  | ±0.5 kV |  |  |  |  | ±2 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[11 empty] | 繰返し周波数：5 or 100 kHz |  |  |  |  | 繰返し周波数：100 kHz |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 雷サージ |  |  | L-L |  | IEC 61000-4-5 |  |  | ±0.5 kV |  |  |  |  | ±0.5 kV, ±1 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
直流 入力 電源 (DC) | [5 empty] | L-PE |  |  |  |  | ±0.5 kV |  |  |  |  | ±0.5 kV, ±1 kV 及び ±2 kV |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
[8 empty] | IEC 61000-4-6 |  |  | 0.15 MHｚ - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | 0.15 MHｚ - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[16 empty] | 同上 ISM/アマ無線帯：6 V |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 伝導妨害 | [8 empty] | 80 % 振り幅変調(1 kHz) |  |  |  |  | 80 % 振り幅変調(1 kHz)
[11 empty] | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec |  | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec
|  |  | 伝導/結合による 電気妨害 |  |  |  |  | ISO 7637-2 |  |  | ISO 7637-2の規定に従う |  |  |  |  | ISO 7637-2の規定に従う |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
測定又は試験を実施しないという決定及び正当な根拠をご記入ください
EMD試験用_試験内容2
適用規格及び試験内容について-イミュニティ(続き)
試験規格 イミュニティ（EMS） ポート別
ポート |  | 試験 | 試験名 |  |  |  |  | 規格 |  | 試験レベル | [9 empty] | 試験動作 モード |  |  | 電源入力電圧 /周波数 | [5 empty] | FALSE
[10 empty] | IEC TR/TS 60601-4-2 |  |  |  |  | IEC 60601-1-2 | [13 empty] | FALSE
|  |  | 静電気放電 |  |  |  |  | IEC 61000-4-2 |  |  | 接触:±4 kV |  |  |  |  | 接触:±8 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[11 empty] | 気中:±2 kV,±4 kV,±8 kV |  |  |  |  | 気中:±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
患者 結合 |  |  | 伝導妨害 |  |  |  |  | IEC 61000-4-6 |  |  | 0.15 MHz - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | 0.15 MHz - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[16 empty] | 同上 ISM/アマ無線帯：6 V |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
[12 empty] | 80 % 振り幅変調(1 kHz) |  |  |  |  | 80 % 振り幅変調(1 kHz)
[11 empty] | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec |  | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec
測定又は試験を実施しないという決定及び正当な根拠をご記入ください
FALSE
FALSE
|  |  | 静電気放電 |  |  |  |  | IEC 61000-4-2 |  |  | 接触:±4 kV |  |  |  |  | 接触:±8 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[11 empty] | 気中:±2 kV,±4 kV,±8 kV |  |  |  |  | 気中:±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | EFT/バースト ※1 |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 |  |  | ±0.5 kV |  |  |  |  | ±1 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
信号 入力 出力 | [10 empty] | 繰返し周波数：5 or 100 kHz |  |  |  |  | 繰返し周波数：100 kHz |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
|  |  | 雷サージ ※ 2 |  | L-PE |  |  | IEC 61000-4-5 |  |  | ±1 kV |  |  |  |  | ±2 kV |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | IEC 61000-4-6 |  |  | 0.15 MHz - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | 0.15 MHz - 80 MHz：3 V |  |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[16 empty] | 同上 ISM/アマ無線帯：6 V |  |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
|  |  | 伝導妨害 ※3 | [8 empty] | 80 % 振り幅変調(1 kHz) |  |  |  |  | 80 % 振り幅変調(1 kHz)
FALSE
[11 empty] | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec |  | 滞在(Dwell)時間 |  |  | sec | [9 empty] | FALSE
Note |  | ※1：最大ケーブル長が3m未満の場合は，試験除外する。ただし，製造業者によって3m以上の使用が想定される場合は試験実施をお勧め致します。 ※2：屋外ケーブルに直接接続することを意図した出力線に適用する。 ※3：IEC TR 60601-4-2:2016を適用の場合：最大ケーブル長について，試験除外に関する備考なし。長さに関わらず試験する。 ：IEC TS 60601-4-2:2024を適用の場合：最大ケーブル長が1m未満の場合は，試験除外する。
測定又は試験を実施しないという決定及び正当な根拠をご記入ください
EMD試験用_試験内容3
近接電磁界 別表(表7準拠)
ポート |  | 試験 | 試験周波数 (MHz)※1 |  |  |  |  | 帯域 (MHz) |  |  |  |  | 変調 |  |  | 試験レベル (V/m) |  | 滞在(Dwell) 時間 |  | 試験動作 モード |  |  | 電源入力電圧 /周波数
TR/TS 60601-4-2
IEC 60601-1-2
外装 |  |  | 385 |  |  |  |  | 380 - 390 |  |  |  |  | パルス変調 18 Hz |  |  |  | 6 |  |  |  | ① | ② |  | V |  | 0% |  |  |  | FALSE
[17 empty] | 27 |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE
FALSE
|  |  | 450 |  |  |  |  | 430 - 470 |  |  |  |  | パルス変調 18 Hz |  |  |  | 9 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
[17 empty] | 28 | [12 empty] | FALSE
FALSE
|  |  | 710 |  |  |  |  | 704 - 787 |  |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 3 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | 745 | [13 empty] | 9 | [12 empty] | FALSE
|  |  | 780 | [26 empty] | FALSE
|  |  | 810 |  |  |  |  | 800 - 960 |  |  |  |  | パルス変調 18 Hz |  |  |  | 9 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | 870 | [13 empty] | 28 | [12 empty] | FALSE
|  |  | 930 | [26 empty] | FALSE
|  |  | 1720 |  |  |  |  | 1700 - 1990 |  |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 9 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | 1845 | [13 empty] | 28 | [12 empty] | FALSE
|  |  | 1970 | [26 empty] | FALSE
|  |  | 2450 |  |  |  |  | 2400 - 2570 |  |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 9 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
[17 empty] | 28 | [12 empty] | FALSE
FALSE
|  |  | 5240 |  |  |  |  | 5100 - 5800 |  |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 6 | [8 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | 5500 | [13 empty] | 9 | [12 empty] | FALSE
|  |  | 5785 | [26 empty] | FALSE
|  |  | 任意 ※2 | 1445.4 |  |  |  | 1427.9 - 1447.9, 1447.9 - 1462.9 |  |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 6 |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE
[17 empty] | 9 |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE
|  |  | 任意 ※2 | 3500 |  |  |  | 3400 - 3600 |  |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 6 |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE
[17 empty] | 9 |  |  |  | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE
|  |  | 5 G (sub6) ※3 | 3650 |  |  |  | 3600 - 4100 | NTTドコモ |  |  |  | パルス変調 217 Hz |  |  |  | 6 |  |  |  | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  |  | 3750 |  |  |  |  | KDDI/沖縄セルラー | [11 empty] | ③ | ④ |  | Hz
|  |  |  | 3850 |  |  |  |  | 楽天モバイル
|  |  |  | 3950 |  |  |  |  | ソフトバンク | [7 empty] | 9 | [12 empty] | FALSE
|  |  |  | 4050 |  |  |  |  | KDDI/沖縄セルラー
|  |  |  | 4550 |  |  |  | 4500 - 4600 | NTTドコモ | [16 empty] | FALSE
|  | 任意 | [18 empty] | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
|  | 任意 | [18 empty] | ① | ② |  | V |  | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[21 empty] | ③ | ④ |  | Hz | [5 empty] | FALSE | FALSE
Note |  | ※1：試験周波数_仕向地によって，携帯会社のキャリア周波数が異なるため追加試験での確認をお勧め致します。 ※2：日本国内で使用されているLTEバンド11(au,softbank)及びバンド42(docomo,au,softbank)の中心周波数。追加実施をお勧め致します。 ※3：有料サービスとなります。詳細はお問合せください。
FALSE
備考欄
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
[26 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
FALSE
[26 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[30 empty] | FALSE | FALSE
[26 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[30 empty] | FALSE | FALSE
[26 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[30 empty] | FALSE | FALSE
[30 empty] | FALSE | FALSE
[30 empty] | FALSE | FALSE
[26 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | FALSE
[30 empty] | FALSE | FALSE
FALSE
Note on S13: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on S29: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on S49: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on S67: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on S81: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on AC13: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on AC29: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on AC49: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on AC67: 指定の変調周波数をご記入下さい
Note on AC81: 指定の変調周波数をご記入下さい
試験報告書作成資料
試験内容
グループ520
グループ522
グループ524
グループ525
グループ527
グループ528
グループ529
グループ707
グループ708
グループ521
グループ522
グループ707
グループ524

## 電磁妨害環境リスト (hidden)
専門の医療施設環境 | 在宅医療環境 | 特殊環境
診療所 | 飲食店 | 軍事及び防衛施設
歯科診療所 | 喫茶店 | 重工業地帯
介護施設 | 商店，百貨店，市場 | 大きな電磁エネルギーを放出するMEを用いる医療現場
外来手術センタ | 学校，宗教施設，図書館
外来産科センタ | 屋外（街路，歩道，公園）
複合処置施設 | 居住地（住居，家，介護施設）
病院 | 乗り物（車両，バス，電車，船舶，飛行機，ヘリコプタ）
駅，バスターミナル，空港
ホテル，旅館，民宿
博物館，劇場，映画館

## EMD試験用_試験報告書作成資料
↑現在のシート
EMD試験用_試験報告書作成資料
ご記入を頂きました記述に基づき，試験報告書を作成致します。 数字・大文字小文字・スペル・全角半角・スペース 等は正確にご記入下さいますようお願いします。試験開始後の変更は有料対応となります。
| 和文 | 英文 | (英文の試験報告書をご希望の際は下記資料の「英文」のセルをご記入下さい) | [24 empty] | FALSE
| 色のセルはシート「ME機器共通」と連動していますので変更不可です。和文で記入された場合は改めて「英文」のセルに英文で記入ください | [26 empty] | FALSE
申請会社名 |  |  |  |  | 和文
Applicant |  |  |  |  | 英文
住所 (〒)/Address |  |  |  |  | 和文 | 〒
英文
機器名称/Type of Equipment |  |  |  |  | 和文 | 0
英文
形式番号/Model | [5 empty] | 0
製造業者/Manufacturer |  |  |  |  | 和文 | 0
英文
EUTの状態/Condition of the EUT | [6 empty] | 試作品 (Prototype) | [6 empty] | 生産品 (Product) | [7 empty] | バージョン |  |  | 0
定格入力/周波数 銘板・取説等に表示される数値 | [6 empty] | DC |  | AC | 0 |  | - | 0 |  | V | 0 |  |  | Hz | 0 |  |  | A | モデル | 0
[6 empty] | ※定格電圧範囲がある場合： | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | = | 0 |  |  | 0 |  | × | 25% | = | 0 | 最小最大適用
[7 empty] | DC |  | AC | 0 |  | - | 0 |  | V | 0 |  |  | Hz | 0 |  |  | A | モデル | 0
[6 empty] | ※定格電圧範囲がある場合： | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | = | 0 |  |  | 0 |  | × | 25% | = | 0 | 最小最大適用
[7 empty] | DC |  | AC | 0 |  | - | 0 |  | V | 0 |  |  | Hz | 0 |  |  | A | モデル | 0
[6 empty] | ※定格電圧範囲がある場合： | [5 empty] | 0 |  | － | 0 |  | = | 0 |  |  | 0 |  | × | 25% | = | 0 | 最小最大適用
機器説明 |  |  |  |  | 和文
機器の製品概要説明を3～5行程度にてお願いします。 *カタログ・仕様書・Web等の引用も可
英文
試験中の動作モード説明 /Operating mode |  |  |  |  | 和文 | ① | 0 | [5 empty] | 説明 |  | 0
[6 empty] | ② | 0 | [5 empty] | 説明 |  | 0
[6 empty] | ③ | 0 | [5 empty] | 説明 |  | 0
[6 empty] | ④ | 0 | [5 empty] | 説明 |  | 0
[5 empty] | 英文 | ① | [6 empty] | 説明
[6 empty] | ② | [6 empty] | 説明
[6 empty] | ③ | [6 empty] | 説明
[6 empty] | ④ | [6 empty] | 説明
Functions to be tested/ 試験対象とする機能 |  |  |  |  | 和文 | 0
英文
イミュニティ性能基準/ Immunity performance criteria |  |  |  |  | 和文 | 0
英文
機能の性能を監視する方法の説明/ Description of how the performance will be monitored during each test |  |  |  |  | 和文 | 0
英文
ソフトウェア，ファームウェアの版数 | [5 empty] | 0
過渡現象の試験後の最大復帰時間 | [5 empty] | 0
供試品の数量 その規模を決定した根拠 |  |  |  |  | 和文 | サンプル数 |  | 0 |  | 個 | 下部へ決定根拠をご記入ください
0
英文
意図する使用/ Intended use |  |  |  |  | 和文 | 0
英文
※意図する使用の定義：通則 細分箇条3.44より 製造業者が供給する仕様，説明及び情報に従った製品，プロセス又はサービスの使用。 注記：意図する使用は，医療目的に焦点を合わせている。正常な使用と混同しないことが望ましい。
備考欄
試験報告書作成資料
試験内容